# 软件验证报告

| 文件编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |
| 编制 |  | 日期 |  |
| 审核 |  | 日期 |  |
| 批准 |  | 日期 |  |

目录

1.软件验证和确认过程的描述	5

2. 测试的目的和范围	5

3. 测试方法	5

4. 测试记录	5

5. 结论	6

- 软件验证和确认过程的描述

对每个软件单元建立测试用例，明确测试状态，测试方法，以及可接受准则。根据所建立策略对实现的软件单元进行验证。验证结果记录在单元测试报告中。

- 测试的目的和范围

目的：确保软件单元、集成、系统时符合接收标准。

范围：适用于多功能测试仪（型号M078-3）的软件单元、集成系统验证。

- 测试方法

采用白盒测试方法

- 测试记录

单元测试

| 测试人员：郭佳伟 测试时间：2024.08.15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例编号 | 阶段名称 | 描述 | 结果 |
| 2.2.1 | 电池电量检测 | 通过实际充电，观察充电显示状态 | 符合要求 |
| 2.2.2 | 血糖检测 | 界面单位显示mmol/L无缺笔 | 符合要求 |
|  |  | 测量范围0.6～33.3mmol/L | 符合要求 |
|  |  | 准确度（95%的测量结果偏差） <5.55mmol/L（<100mg/dl）不超过<5.55mmol/L（<100mg/dl） ≥5.55mmol/L（≥100mg/dl）不超过±15% | 符合要求 |
|  |  | 测量时间≤6s | 符合要求 |
| 2.2.3 | 尿酸检测 | 测量范围181-1188 umol/L(3mg/dL～19.8mg/dL) | 符合要求 |
|  |  | 准确度（95%的测量结果偏差） ＜300 μmol/L(＜5.0mg/dL)不超过±45μmol/L（±0.75mg/dL） ≥300 μmol/L(≥5.0mg/dL)不超过±15% | 符合要求 |
|  |  | 测量时间≤10s | 符合要求 |
| 2.2.4 | 甘油三酯 | 测量范围0.20-6.78 mmol/L（18-600 mg/dL） | 符合要求 |
|  |  | 准确度（95%的测量结果偏差） ＜1.69mmol/L（<150mg/dL）不超过0.34mmol/L (±30 mg/dL） ≥1.69mmol/L（≥150mg/dL）不超过±20% | 符合要求 |
|  |  | 测量时间≤30s | 符合要求 |
| 2.2.5 | 总胆固醇 | 测量范围2.59-10.35 mmol/L（100-400 mg/dL) | 符合要求 |
|  |  | 准确度（95%的测量结果偏差） ＜5.18mmol/L（<200mg/dL）不超过1.04mmol/L (±40 mg/dL） ≥5.18mmol/L（≥200mg/dL）不超过±20% | 符合要求 |
|  |  | 测量时间≤30s | 符合要求 |
| 2.2.6 | 血压测量 | 测量范围至少为0-296mmHg | 符合要求 |
|  |  | 准确度：在标称测量范围中的任意点上，袖带压力的测量最大误差应小于或等于±3mmHg（±0.4kPa）或读数的±2%，取大者 | 符合要求 |
|  |  | 血压的显示分辨率应为1 mmHg (0.1 kPa) | 符合要求 |
| 2.2.7 | 语音播报功能 | 具有语音播报功能的多功能测试仪，应能播报测量的数值，用户可以选择开启或关闭语音播报 | 符合要求 |

集成测试：

| 测试人员：郭佳伟 测试时间：2024.08.15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例编号 | 阶段名称 | 描述 | 结果 |
| 2.2.8 | 信息的完整性 | 显示屏至少应能显示血压、血糖、尿酸、总胆固醇、甘油三酯的数值、记忆值、时间、日期。 | 符合要求 |
| 2.2.9 | 稳定性测试 | 采用设备重复测试血压、血糖、尿酸、总胆固醇、甘油三酯的数值，测量范围内，要求允差符合要求。 | 符合要求 |

系统测试：

| 测试人员：郭佳伟 测试时间：2024.08.15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例编号 | 阶段名称 | 描述 | 结果 |
| 2.2.10 | 校准功能 | 血糖试纸调码方式为免调码，插入血糖试纸后，屏幕显示多功能测试仪内预存储的校正码。而尿酸试纸、总胆固醇试纸、甘油三酯试纸调码方式为使用不同批次的试纸前需插参数卡。当插入参数卡后屏幕显示相应的校正码 | 符合要求 |
| 2.2.11 | 饭前、饭后设定功能 | 具有血糖饭前、饭后设定功能的多功能测试仪，测量血糖时，可设定饭前、饭后标识，对应记录为饭前血糖、饭后血糖。 | 符合要求 |
| 2.2.12 | 自动退片 | 具有自动退片功能的多功能测试仪，应能够进行自动退片。 | 符合要求 |

- 结论

多功能测试仪（型号：M078-3）软件的所有软件测试均满足对应接受准则，满足软件需求规范要求。