# 软件确认报告

| 文件编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |
| 编制 |  | 日期 |  |
| 审核 |  | 日期 |  |
| 批准 |  | 日期 |  |

一、引言

1.1 目的：

通过测试报告反馈即时解决由程序中的错误引发的问题。

本次测试参考GB/T25000.51-2010的要求，测试鼻炎光疗仪与该标准的符合性。

1.2 背景：

软件系统： 移动软件版本HYM1.1   嵌入式软件版本HYE1.1

任务提出者： 研发中心；

开发者： 研发中心；

本软件定义为蓝牙鼻腔激光治疗仪的嵌入式控制软件。它将实现通过蓝牙鼻腔激光治疗仪APP软件按钮设定治疗功能和时间，控制650nm激光输出功率.

1.3 参考资料：

1）软件需求规格说明书；

2）产品说明书；

1.4 术语：

# 鼻炎光疗仪：作用机理：通过650nm波长的低强度激光对血管和穴位进行照射，通过光化学反应，降低血粘度，使血液动力学和血脂、血糖代谢和携氧能力等得到改善。通过对鼻腔粘膜的表面照射，修复创面，改善鼻腔周围局部的血液循环，提高鼻粘膜的免疫能力。激光具有发散角小、能量密度高、单色性好、相干性好的特点，因此当激光照射到生物组织后，除产生与普通光类似的生物效应，如热作用、光化作用以及对生物系统的刺激等作用外，还有机械效应、电磁效应、色素选择性、空间选择性（可以对很小的空间起作用而不危害其他组织）以及时间选择性(可以极短时间作用以免热扩散)。适用于高粘血症、高脂血症、缺血性心脑血管疾病及鼻炎的辅助治疗。

适用范围：适用于鼻炎人群。

1.5 测试环境

1.5.1硬件环境

CPU：可运行即可，无特别要求

内存：可运行即可，无特别要求

蓝牙：Ble蓝牙4.0以上

1.5.2软件环境

android软件环境：Android4.3以上

ios软件环境：Ios8.0以上

微信客户端环境：6.5.3版本以上

1.5.3网络环境

网络：无特别要求，2G/3G/4G/5G/WIFI皆可，但小程序依赖网络，网速快且稳定为佳

二、测试项目/测试方法

本部分测试分为两部分：

- 2.1移动端软件

- 2.2嵌入式软件

2.1 用移动端软件（微信小程序）

| 用例编号 | 预期结果 | 执行步骤 | 实际结果 | 测试者 | Bug | 质量特征 | 测试日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS2.1.1 | 数据接口 | 开启手机端蓝牙功能，将光疗仪与手机端口连接，启动小程序软件与光疗仪应能成功连接。 | 合格 | 涂鄂钟 | 无 | 功能性 | 2019-04-16 |
| CS2.1.2 | 打开小程序之后，软件的功能是否完成应是可识别的 | 小程序打开后，按照说明书中第5页和第6页使用说明中的步骤对各个功能进行操作和使用，软件的各个功能应均是可以正常打开、使用和关闭的 | 合格 | 涂鄂钟 | 无 | 功能性 | 2019-04-16 |
| CS2.1.3 | 用户访问控制 | 打开微信小程序，使用权限访问，授权后进入程序操作。 | 合格 | 涂鄂钟 | 无 | 安全性 | 2019-04-16 |
| CS2.1.4 | 正确获取设备状态，显示在小程序的界面上 | 打开小程序，打开蓝牙： a.设备关机再打开，小程序初次连接显示设备默认初始状态（如:时间状态，模式，启/停状态，功率状态） b.设备当前属于开机状态，并且可以设置一下设备状态，与设备初始状态不同以作区分，断开当前设备连接，重新连接设备，小程序显示设备上次设置状态而不是设备默认的初始状态 | 合格 | 涂鄂钟 | 无 | 功能性 | 2019-04-16 |
| CS2.1.5 | 治疗模式可选，小程序的界面显示与设备的状态一致 | 打开小程序，打开蓝牙，并且连接设备成功： a.按下”连续”按钮，激光连续输出 b.按下”脉冲”按钮，激光脉冲状态 | 合格 | 涂鄂钟 | 无 | 功能性 | 2019-04-16 |
| CS2.1.6 | 启停功能与显示，小程序的界面显示与设备的状态一致 | 按下”开始治疗”按键，开始工作，激光输出，15分钟时间倒计时指示，再次按下，工作暂停，激光输出暂停，时间显示剩余时间。 | 合格 | 涂鄂钟 | 无 | 功能性 | 2019-04-16 |
| CS2.1.7 | 软件应识别不打开蓝牙或关闭蓝牙进行违法操作设备的处理 | a.回到设备列表界面，关闭蓝牙，重新点击连接设备，小程序会进行提示 b.在设备操作界面关闭蓝牙，蓝牙会提示断开 c,软件未连接鼻炎光疗仪时不可进行操作 | 合格 | 涂鄂钟 | 无 | 可靠性 | 2019-04-16 |
| CS2.1.8 | 治疗时间可调 | 小程序界面，时间5-60min可调，每步5min（输出15min） | 合格 | 涂鄂钟 | 无 | 可靠性 | 2019-04-16 |
| CS2.1.9 | 功率调节 | 激光功率3档可调 | 合格 | 涂鄂钟 | 无 | 可靠性 | 2019-04-16 |
| CS2.1.10 | 效率 小程序操作界面发送指令到设备反应输出时间误差<3s | 小程序连接设备成功后，从开始点击软件的功能到鼻炎光疗仪设备的启动误差时间不大于3s | 合格 | 涂鄂钟 | 无 | 效率性 | 2019-04-16 |
| CS2.1.11 | 当产品需求更新时，软件易于维护 | 当产品需求更新时，软件功能可同步更新，并上传到微信开放平台进行更新 | 合格 | 涂鄂钟 | 无 | 可维护性 | 2019-04-16 |

2.2 嵌入式软件

单元测试：

| 用例编号 | 阶段名称 | 描述 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 蓝牙单元测试 | 根据蓝牙测试用例，蓝牙连接，能查找到设备ID | 蓝牙连接正常 |
| 2.2.2 | 激光单元测试 | 根据激光测试用例，测试激光输出功率，激光输出模式。 | （1）激光输出功率HY-AN 3档位：3.13mW,4.21mW,5.23mW 激光输出功率HY-AN 3档位：输出1：3.03mW,4.11mW,5.18mW 输出2：3.17mW,4.22mW,5.36mW （2）激光输出模式正常 |
| 2.2.3 | 定时测试 | 根据定时测试用例，5～60min可调，步距5min。 定时误差：±2% | - 操作符合要求 - 误差为±1% |
| 2.2.4 | 电源 | 电源适应性d.c4.5V-6V系统工作正常，激光输出功能正常 | 无异常 |

集成测试：

| 用例编号 | 阶段名称 | 描述 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.5 | 信息的完整性 | 对界面进行设置，核对系统状态、设备状态是否输出正确，以及显示信息的完整性。 | 微信小程序界面显示正常，系统状态正常，设备连接正常 |
| 2.2.6 | 稳定性测试 | 根据APP的交互性，异常性测试（手机断电、断网情况）测试用例，逐项测试，检查产品是否达到用户要求的显示功能。完成需求定义中所有显示功能的确认及验证。 | 通过异常性测试，异常断网重连，手机中断重连，状态无异常。 |

三、测试机构和人员

测试组：测试工程师 涂鄂钟

四、测试结果

| 序号 | 测试功能或项目名称 | 是否通过 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 微信小程序 | 是 |
| 02 | 单元测试 | 是 |
| 03 | 集成测试 | 是 |

五、测试记录、分析统计

| 序号 | 测试功能或项目名称 | 测试结果 | 是否通过 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 微信小程序 | 通过实际操作50次，各功能模块状态无异常。 | 是 |
| 02 | 蓝牙单元测试 | 实际操作100次，蓝牙单元状态无异常。 | 是 |
| 03 | 激光单元测试 | 实际操作500次模式切换，未见异常，激光功率无变化。 | 是 |
| 04 | 定时测试 | 实际操作定时界面无异常。分别设置定时30min,60min误差范围±1% | 是 |
| 05 | 信息的完整性 | 系统运行状态下，界面显示无缺失，控制状态有效。 | 是 |
| 06 | 稳定性测试 | 通过异常性测试，异常断网重连，手机中断重连，状态无异常。 | 是 |

六、评价

6.1 软件能力：

软件能力基本达到《软件需求规格说明书》规定的能力要求。

6.2 缺陷和限制：

无明显缺陷

6.3 建议：

无

6.4 测试结论：

合格。