# 可用性报告

| 文件编号 | 057-项目编号-001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |
| 编制 |  | 日期 |  |
| 审核 |  | 日期 |  |
| 批准 |  | 日期 |  |

目 录

产品可用性规范	3

产品可用性验证方案	13

产品可用性验证报告	22

产品可用性确认方案	28

产品可用性确认报告	37

附件1-产品可用性验证测试记录	44

附件2产品可用性确认测试记录	44

产品可用性规范

| 文件编号 | 057-项目编号-001-001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 多功能近视弱视治疗仪 |  |  |
| 编制 |  | 日期 |  |
| 审核 |  | 日期 |  |
| 批准 |  | 日期 |  |

目 录

1 产品使用规范	5

2 识别与安全和可能的使用错误相关的用户界面特征	9

3 识别已知的或可预见的危害和危害处境	10

4 识别并描述与危害相关的使用场景	10

5 选择危害相关的使用场景进行总结性评价	10

6 建立用户界面规范	10

- 产品使用规范

  - 产品描述

产品名称：多功能近视弱视治疗仪

产品型号：MED-A

- 产品规格：表1 型号规格表

- 表1 型号规格表

| - 型号 | - 规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 规格代码 | - 中频 | - 视觉训练 | - 热敷 |
| - MED-A | - 01 | - √ | - √ | - √ |
|  | - 02 | - √ | - √ | - / |
|  | - 03 | - √ | - / | - √ |

产品结构：本产品由主机（外壳、面罩、瞳距调节、控制电路、电池、电极、LED 光源模组）、 充电线、电源适配器、多功能近视弱视治疗仪软件（版本：V1.0）组成。

（型号：MED-A产品示意图）

# 1.2 预期适应症

1.2.1 预期用途

通过光电刺激眼部穴位，可兴奋眼部周围神经的粗纤维和神经肌肉组织，改善 眼部血液循环，缓解睫状肌疲劳，减轻长时间用眼造成的视力模糊、眼睛干涩和疼 痛；通过红光及彩光照射眼底，用于近视、弱视的辅助治疗。

1.2.2禁忌症

a) 年龄不满 6 岁的患者。 b) 尚未发生近视的患者。 c) 除近视外，有相关现症眼部疾病，包括但不限于 : 色盲和色弱、光过敏史、眼表 疾病角膜疾病、白内障、葡萄膜炎、玻璃体视网膜疾病 ( 尤其是黄斑疾病、视网膜 色素变性先天性静止性夜盲等 )、视神经疾病等。 d) 存在全身性疾病，包括但不限于 : 自身免疫性疾病 ( 包括红斑狼疮、皮肌炎、干 燥综合征、银屑病等 )、高血压、糖尿病、白化病 ; 神经系统疾病，例如既往惊厥 病史、抽动症、中枢神经系统发育不完善、癫痫、精神心理疾病等。 e) 治疗前后检查中发现下列情形均为禁忌 : 黄斑中心凹及其周边 1mm 内光感受器 细胞密度低于正常值范围 ( 数值可参考相关文献 )，或在随访过程中光感受器细胞 密度进行性下降 ; 随访过程中 RPE 细胞密度、形态结构出现异常变化 ;OCT、眼底 自发荧光、mERG/ERG/EOG 等检查中发现异常，或在随访过程中新出现异常。 g) 其他由临床医生判定认为不适合的情形。。

1.2.3 不良事件

根据国家药品不良反应监测中心共收到关于多功能近视弱视治疗仪的可疑医疗主要表现为皮肤红肿、烧伤、电击样麻痹等。为促进多功能近视弱视治疗仪的安全使用，减少或防止伤害事件的重复发生，提醒操作人员和使用人员：①严格按照使用说明书进行操作使用，严格选择适应症；②加强对电极的定期检查维护。生产企业应提高产品的抗干扰能力，增加对电极老化的提示，加强对操作、使用人员的培训，提高售后服务水平。

# 1.3 预期患者人群

6岁以上儿童及成人，儿童应在监护人监护下使用本产品。

# 1.4预期用于或与医疗器械交互的人体部位或组织类型

- 测量或与人体接触部位：

- 患者通过眼部硅胶件接触面部眼周。

- 状况：

- 使用仪器时，请检查主机与电机眼罩是否与主机连接好，以防止无法正常工作

# 1.5 预期用户特征

用户包括需要改善视疲劳成人、儿童。

用户特征如下表：

| 用户/用户组：患者 |  |
| --- | --- |
| 用户特征类型 | 具体特征 |
| 人口信息： | - 至少有6岁以上且有阅读经验，能读懂产品使用说明书。轻微的阅读视力损伤或视力矫正到log MAR 0,2(6/10或20/32)。和年龄有关的短期记忆损伤的平均水平。在500Hz到2KHz的频率内听力正常。 |
| 人体测量学： | 身高、体重无要求，能够拿起设备，设备重量大约为1kg |
| 能力： | 听力正常、视力正常、能够识别并理解中文 |
| 文化： | 熟练应用中文 |
| 知识水平： | - 能读懂“阿拉伯”数字。 - 熟悉人体结构，熟练分辨人体表部位。 |
| 工作经验： | 阅读过用户手册的人员 |
| 培训程度： | 能够熟练使用产品 |

# 1.6 使用环境

产品在家庭或者医院护理环境中使用。使用场景环境条件如下表所示：

| - 应用场景 | - 家庭或医院护理环境 |
| --- | --- |
| - 照明 | - 周围的照度范围：100lx到1500lx - 视距：40cm到120cm - 视角：垂直与屏±30° |
| - 温湿度 | - 温度：5℃到40℃ - 相对湿度范围：≤80％，无凝结 |
| - 气压 | - 700hPa~1060hPa |
| - 噪声 | - 小于70dB |
| - 振动 | - 产品使用过程中属于穿戴式，自身无挤压，设备有振动功能，会使其他设备或者人产生挤压或者振动。 |
| - 移动性 | - 可以移动携带 |
| - 辐射 | - 无辐射。 |
| - 潜在干扰 | - 无。 |
| - 使用频率 | - 使用者一般每次治疗时间为15分钟,每天建议治疗一次,眼疲劳及眼部按摩连续7~10天为一疗程,疗程之间应休息3-~5天。可长期使用。建议:建议两次治疗的时间间隔最短为2小时,勿连续使用。 |

# 1.7 工作原理

# 多功能近视弱视治疗仪的基本原理通过通过特定波长（645nm）的光能激发视网膜细胞线粒体活性，促进细胞能量代谢与修复；通过中频电（频率范围通常为‌1–100kHz‌）刺激眼周，刺激血管扩张，血流速度提升，加速代谢废物清除及营养输送‌

# 体系结构图

# 2 识别与安全和可能的使用错误相关的用户界面特征

# 2.1 通则

制造商根据GB 42062-2022 5.3识别与安全相关的用户界面特征，并作为风险分析的一部分。应采用可用性工程过程的工具和技术来识别与安全相关的用户界面特征。在识别过程中尤其应考虑医疗器械安全标准中基本操作功能。

基于已识别的用户界面特征和使用规范，制造商应识别与用户界面相关的使用错误。该识别过程可通过任务分析的方式完成。

产品的可用性工程小组应与风险管理小组合作，识别与安全及可能的使用错误相关的用户界面特征。详细内容参考的风险评价报告，风险管理报告，风险控制措施验证和剩余风险分析。

# 2.2 基本的操作功能

多功能近视弱视治疗仪使用的基本步骤见产品说明书“使用说明”；

产品的清洁、保养与维护见“产品维护和保养方法”。

多功能近视弱视治疗仪的具体验证结果可参考包装和运输评价报告。产品的运输、贮存和运行环境如下：

  - 运输和贮存环境：温度-20℃～55℃ 、湿度不大于93%、 大气压700hPa～1060hPa运行环境：温度5℃～40℃ 、  湿度不大于93%，大气压力：700hPa～1060hPa

  - 避免阳光直射，严禁雨淋

  - 通风良好

  - 避免存放在强电磁环境中

  - 避免剧烈震动

  - 避免存放在易燃易爆、腐蚀性气体，大量灰尘或盐性环境中

# 2.3 与安全相关的功能

产品的主要任务包括：

- 220Va.c. 50Hz交流电源连接给设备充电（充电不能工作）

- 模式、档位调节功能

- 视觉训练功能

- 电刺激功能

- 使用中框上面按键

- 默认治疗时间

- 启动或暂停

- 显示工作状态界面

- 装备电极眼罩

- 关机

- 内置电池

# 2.4 定义和分析已知的问题

我司之前同类上市产品产品无严重不良事件、客户投诉等信息。检索同类产品在中国、美国等国家的不良事件、召回信息，未发现严重的使用错误的风险。因此从类似产品的上市后的监管数据可以得出结论，该产品的风险较低。

# 3 识别已知的或可预见的危害和危害处境

产品的可用性工程小组应与风险管理小组识别已知的或可预见的危害和危害处境。详细内容参考多功能近视弱视治疗仪的风险评价报告，风险管理报告，风险控制措施验证和剩余风险分析。

# 4 识别并描述与危害相关的使用场景

产品的可用性工程小组应与风险管理小组一起识别与危害相关的使用场景及可能的用户错误。详细内容参考多功能近视弱视治疗仪的风险评价报告，风险管理报告，风险控制措施验证和剩余风险分析。

# 5 选择危害相关的使用场景进行总结性评价

多功能近视弱视治疗仪产品设备操作简单，所以我们选择IEC 62366-2:2016第 12条中“选择1”来进行总结性评价，该评价包含所有与危害相关的使用场景。

# 6 建立用户界面规范

    - 6.1技术要求

- 给设备充电。

- 开机。

- 通过按键，进行相关操作。

- ─选择模式

- ─视觉训练

- ─电刺激

- ─视觉训练+电刺激

- 将产品的电极眼罩对准眼周，调整波动片适应眼部瞳距。

- 关机

- 必要时进行清洁消毒电极眼罩。

- 通过手握移动多功能近视弱视治疗仪。

- 存储、运输多功能近视弱视治疗仪。

- 6.2基本操作功能的用户接口要求

- 通过5V2A电源适配器接入多功能近视弱视治疗仪Type-c接口

- 规格合适

- 连接良好

- 不易松脱

- 开机

- 电源开关位置明显。

- 电源开关易于识别。

- 电源开关按下时有明显感觉。

- 电源开关按下后，多功能近视弱视治疗仪供电正常启动开机。

- 完成开机后，多功能近视弱视治疗仪启动正常开机。

- 通过按键，进行相关操作。

- ─选择模式

- ─视觉训练

- ─电刺激

- ─视觉训练+电刺激

- 关机

- 多功能近视弱视治疗仪关机，防止无意识的操作关机

- 必要时进行多功能近视弱视治疗仪的消毒

- 消毒剂家庭常见

- 消毒时不需要特殊工具

- 通过手握移动多功能近视弱视治疗仪

- 手握部位表面为非光滑面，不易打滑

- 手握部位强度足够，移动时不会跌落

- 存储、运输

- 存储、运输时，多功能近视弱视治疗仪装箱

- 纸箱强度足够

- 使用塑料袋进行防潮包装

- 使用发爆倍率为28的珍珠棉，最小厚度大于25mm，提供强力保护

- 箱外有注意标识，提醒存储、运输应满足的条件

    - 6.3对于那些时常出现的或安全性有关的使用情景的用户接口要求

- 在阅读随附文件后，多功能近视弱视治疗仪的操作应易于执行，操作包括：

- 将多功能近视弱视治疗仪从存储箱中拿出

- 确认电池有电

- 开机

- 通过按键，进行相关操作

- 将产品的电极眼罩对准眼周，调整波动片适应眼部瞳距。

- 从显示屏读取运行数据。

- 关机。

- 必要时进行多功能近视弱视治疗仪电极眼罩的清洁。

- 通过手握移动多功能近视弱视治疗仪。

- 存储、运输多功能近视弱视治疗仪

- 将产品从眼部移开

- 存储、运输多功能近视弱视治疗仪

- 字体大小最小为12pt

- 对于不懂所提供语音的用户，有清楚可理解的图片，且大部分设计为多功能近视弱视治疗仪的通用要求（语音部分是否要写）

- 只有符合被证明对预期用户是直观的

    - 6.4关于确定基本操作功能是否易于被用户识别的要求

- 打开包装：

- 必要时保留纸箱

- 开机

- 开关在中框上，有明显符号标记

- 6.5需提供随附文件，如产品说明书。

- 6.6需要进行与产品相关的培训。

产品可用性验证方案

| 文件编号 | 057-项目编号-001-002 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 多功能近视弱视治疗仪 |  |  |
| 编制 |  | 日期 |  |
| 审核 |  | 日期 |  |
| 批准 |  | 日期 |  |

目 录

1 简介	15

2 测试目的	15

3 测试方法概述	15

4 测试项目（需评估的医疗器械和附件，包括配置）	15

5 检测材料（检测过程中所需的支持性材料）	16

6 测试环境	16

7 测试参与者（使用者群组、数量及选择准则）	16

8 测试人员（角色与职责）	16

9 基于所选危害相关使用场景的任务列表	17

10 收据收集技术及方法	17

11 数据分析方法	17

12 可用性测试脚本	18

13 测试方案模板（可用性测试所需收集的数据表）	19

14 参加者培训方案(如需要)	21

# 1 简介

本方案根据YY/T 1474-2016、YY/T 9706.106-2021、《医疗器械可用性工程注册审查指导原则》建立，通过可用性验证来满足可用性形成性评估的要求。

# 2 测试目的

该方案适用于多功能近视弱视治疗仪产品，该方案用于验证产品的可用性是否符合可用性规范的要求。

# 3 测试方法概述

我们进行的可用性测试过程包括观察用户使用医疗器械上执行任务的情况。

多功能近视弱视治疗仪产品的可用性验证过程包含3步：

定义和规定可用性验证方案。

对测试人员培训设备功能（培训材料包括产品说明书）

实施测试：测试人员根据可用性验证方案来实施测试，湖北益健堂科技股份有限公司的员工作为评估人员来评判测试人员实施的测试是成功还是失败，评估人员应负责记录测试人员在测试过程中所遇到的困难。如有必要，评估人员应通过解释来协助测试人员。评估人员所搜集的信息作为实施改进的建议。

应保证测试人员能够获得随附培训文件，测试人员能够随时参考使用手册。

# 4 测试项目（需评估的医疗器械和附件，包括配置）

产品名称： 多功能近视弱视治疗仪

型号：MED-A，规格：01、02、03

| - 型号 | - 规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 规格代码 | - 中频 | - 视觉训练 | - 热敷 |
| - MED-A | - 01 | - √ | - √ | - √ |
|  | - 02 | - √ | - √ | - / |
|  | - 03 | - √ | - / | - √ |

预期用途：通过光电刺激眼部穴位，可兴奋眼部周围神经的粗纤维和神经肌肉组织，改善 眼部血液循环，缓解睫状肌疲劳，减轻长时间用眼造成的视力模糊、眼睛干涩和疼 痛；通过红光及彩光照射眼底，用于近视、弱视的辅助治疗。

产品组成：本产品由主机（外壳、面罩、瞳距调节、控制电路、电池、电极、LED 光源模组）、 充电线、电源适配器、多功能近视弱视治疗仪软件（版本：V1.0）组成。

软件发布版本号：嵌入式 MED E V1.0，移动端：MED M V1.0

软件完整版本：嵌入式端MED E V1.0.0.0，移动端：MED M V1.0.0.0

本产品以功能最全的01规格的作为可用性验证对象。

# 5 检测材料（检测过程中所需的支持性材料）

使用手册、测试方案的表格样稿见本文档第13章。

# 6 测试环境

测试地点位于湖北益健堂科技股份有限公司的研发会议室，用于模拟家庭及其他护理环境。

- 多功能近视弱视治疗仪使用时应用于室内环境，对地板材质无要求。

b）物理环境：室内使用，使用者有足够的空间使用本产品，按照说明中注意事项。

- c）照明：室内开灯，房间可以被明亮地照亮，照度范围：100lx到1500lx；视距：40cm到120cm；视角：垂直与屏±30°。

d）声音：小于70dB。

e）人员：患者即是操作者。

f）附加设备（除了可用性项目之外，房间中还存在其他物品和设备）：无。

g）摆设：患者使用的椅子或沙发。

h）气候：产品正常运行的温湿度（5℃～40℃）；产品正常运行的大气压（800hPa～1060hPa）

# 7 测试参与者（使用者群组、数量及选择准则）

根据《医疗器械可用性工程注册审查指导原则》中“五、用户界面验证与确认”所述，形成性可用性测试的参与人员数量根据相关研究结果，通过设定为每个用户组5至8人。我们研究选择5个内部人员作为用户组。

所选的测试人员不能完全代表预期使用者的特征，他们是：

5个湖北益健堂科技股份有限公司的员工；

中国人，对中文具有良好的理解能力，能够熟练操作软件并对软件功能有良好的理解能力。

# 8 测试人员（角色与职责）

| 姓名 | 部门 | 职位 | 职责与权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 孔翔 | 研发部 | 研发工程师 | 负责性能及安全测试 |
| 宋为 | 研发部 | 结构工程师 | 负责产品结构设计工作 |
| 向阳 | 研发部 | 研发总监 | 本项目统筹 |
| 郭佳伟 | 研发部 | 硬件工程师 | 责产品硬件设计工作 |
| 李文进 | 研发部 | 软件工程师 | 责产品软件设计工作 |

# 9 基于所选危害相关使用场景的任务列表

# 9.1正常使用情况

- 工作前:将适配器（5V2A)接入产品Type-c接口，确保能正常充电，且电池有电。

- 开机

- 通过按键，进行相关操作-选择模式-选择档位

- 将将产品的电极眼罩对准眼周，调整波动片适应眼部瞳距

- 从显示屏读取运行数据

- 关机

- 必要时进行多功能近视弱视治疗仪的清洁消毒

- 通过手握移动多功能近视弱视治疗仪

- 存储、运输多功能近视弱视治疗仪

# 9.2最坏情况下使用

- 认知错误：电刺激模式下电极眼罩与眼周未接触好、或者电刺激档位未正确设置，无法正常使用。

- 行动错误：未在电极眼罩处适当涂抹水，导致患者造成较差体验。

- 非正常使用：电极眼罩与未正确安装。

- 非预期用户的使用：设备清洁保养，未关闭设备，采用酒精可燃类清洁消毒。

# 10 收据收集技术及方法

为证明所设计的医疗器械能安全和有效的使用，所搜集的可用性测试数据应包含参与者的：

- 性能数据（观察性的），及

- 评论（主观的）

观察性数据及主观性数据是评估产品界面的充分性、优点、缺点，用户接口的安全性和有效性的补充输入。对使用错误进行调查及解释，以便可用性测试人员进行主观评估，以帮助确定每个观察到的使用错误的根本原因。

客观目标

– 至少85%的接受过培训的使用者能够完成所分配的任务。

– 样本目标采用1-5等级量表（1-不满意，5-满意）

– 至少80%经过培训的使用者对医疗设备整体易用性的评价为3.5或更高。

# 11 数据分析方法

根据可用性验证方案第13部分的表格收集完整的测试数据，确保每一列都填写完成。总结测试记录表中的结果，检查是否满足客观目标和主观目标。

# 12 可用性测试脚本

| 日期 | 评估人员任务 | 测试人员编号 | 测试人员任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试第一天上午 | 向测试人员培训设备的功能 | 1号、2号、3号、4号、5号测试人员 | 参加培训 |
| 测试第一天下午 | 观察并记录结果 | 1号、2号、3号、4号、5号测试人员 | 根据可用性验证方案实施测试 |

培训结束后，将测试方案模板发放给每个测试者用于记录可用性测试过程。在测试有一个问答的过程。评估人员应跟踪测试过程。每一个参与测试的人员应针对测试方案中的表格给出他们的评论。

# 13 测试方案模板（可用性测试所需收集的数据表）

任务要求及结果记录

| 评估人员： 测试人员： 测试时间： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 过程描述 | 测试用例 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 |
|  | 电源适配器的连接与断开 | 1、输入参数：无 2、前置条件：详细阅读说明书。 3、操作步骤： 连接：将适配器电源线两端分别连接设备主机Type-c接口和网电源插座。 断开：连接后先拔掉电源线与网电源连接的接口，再拔掉与设备主机连接的Type-c接口。 | 1、连接网电源后电源线两端连接紧固、无松动。 2、设备主机能够正常充电。 3、电源线与网电源和主机设备连接断开插拔容易，接口易辨识，不易与其他任何接口混淆。 | / | / |
|  | 开机 | - 输入参数：无 - 前置条件：电池确认有电 3、操作步骤：长按设备中框上方开关机键 | 1、能正常开机，且屏幕显示正常。 | / | / |
|  | 模式选择 | - 输入参数：无 - 前置条件：开机状态 3、操作步骤：开机状态下短按开关机键可以切换模式，依次为红光模式（默认）-脉冲模式-红光+脉冲模式-暂停模式。 | 1、短按开关机按键能正常切换模式。 | / | / |
|  | 治疗强度设置 | - 输入参数：无 - 前置条件：开机状态 3、操作步骤：在各模式（暂停模式不涉及）下进行按键“+”、“-”可以正常加减档位，其中红光模式共5档、脉冲模式共16挡、红光+脉冲模式共16档（只能调节脉冲）、震动模式共5档。 | 1、各模式（暂停模式不涉及）下能正常“+”、“-”档位； 2、超出档位调节时有“滴滴”声提示，表示不能继续调节。 | / | / |
|  | 设备输出 | - 输入参数：无 - 前置条件：设备开机，各附件连接成功。 3、操作步骤：选择各模式对应模式正常工作输出。 | - 红光、脉冲、红光+脉冲、震动正常输出。 | / | / |
|  | 关机 | - 输入参数：无 - 前置条件：设备处于待机状态 - 操作步骤：长按开关机键 | 长按开关机键正常关机 | / | / |

测试产品的问卷调查

| 1 总的来说，你对产品满意吗？ 分数： | 满意 不满意 5; 4; 3; 2; 1. |
| --- | --- |
| 2 我认为该产品使用方便。 分数： | 满意 不满意 5; 4; 3; 2; 1. |
| 3 我认为标签和说明书清晰，易于理解。 分数： | 满意 不满意 5; 4; 3; 2; 1. |
| 测试产品的平均分 |  |
| 评语 好的方面 坏的方面 |  |

# 14 参加者培训方案(如需要)

参加者的培训资料（产品说明书）除以下A4纸打印的资料外，无其他资料。

。

产品可用性验证报告

| 文件编号 | 057-项目编号-001-003 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 编制 |  | 日期 |  |
| 审核 |  | 日期 |  |
| 批准 |  | 日期 |  |

目 录

1. 执行结果总结	24

2. 简介	24

3. 可用性验证方案总结	24

4. 可用性验证方案的偏离	26

5. 测试结果详情	26

6. 分析结果（使用错误，需要提高的地方）	27

7. 总结	27

- 执行结果总结

通过研究表明，中频眼科治疗仪产品在预期使用者、使用和使用环境下是安全有效的。

根据可用性验证方案在2025年07月27日进行了可用性验证，总共有5位测试者参与可用性验证，测试结果如下：

5位测试者都成功地完成了安排的任务，平均分为4分（1-不满意，5 –满意），4名测试者的评分超过3.5，因此80%受过训练的用户将医疗器械的总体易用性评为3.5或更高，满足可用性验证方案中确定的客观目标和主观目标。

验证过程中未发现与使用相关的剩余风险。

- 简介

中频眼科治疗仪产品的可用性验证过程包含3步：

定义和规定可用性验证方案。

对参与测试的人员进行设备功能的培训（培训材料包括产品说明书）

实施测试：测试人员根据可用性验证方案来实施测试，湖北益健堂科技股份有限公司的员工作为评估人员来评判测试人员实施的测试是成功还是失败，评估人员应负责记录测试人员在测试过程中所遇到的困难。如有必要，评估人员应通过解释来协助测试人员。评估人员所搜集的信息作为实施改进的建议。

应保证测试人员能够获得随附培训文件，测试人员能够随时参考使用手册。

所选的测试人员不能完全代表预期使用者的特征，他们是：

5个湖北益健堂科技股份有限公司的员工，中国人，对中文具有良好的理解能力，能够熟练操作软件并对软件功能有良好的理解能力。

另有2个武汉湖北益健堂科技股份有限公司的员工所为可用性验证活动的评估人员，所有的评估人员应熟悉中频眼科治疗仪产品及可用性验证方案。

- 可用性验证方案总结

3.1 测试设备

产品名称： 中频眼科治疗仪

型号：MFE-AⅠ、MFE-AⅡ

预期用途：适用于视疲劳的视力保健和眼部按摩,改善视疲劳引起的青少年视力下降。作用机理:根据美国权威眼科专家威廉·贝茨发明的视力恢复法,主机中安装了模拟物体移动的3D训练灯,通过远近视野的变化,达到锻炼睫状肌,增强眼轴的调节能力,使视力恢复正常。通过中频脉冲法按摩眼部穴位,刺激和锻炼视椎细胞和视神经,缓解睫状肌疲劳,减轻长时间用眼造成的眼晴干涩和疼痛,达到辅助治疗及改善弱视、近视等症状。

产品组成：中频眼部治疗仪由主机(具有USB连接特定电源接口)和眼罩(含治疗电极)组成。

软件发布版本号：嵌入式 V1.0

软件完整版本：嵌入式端 V1.0.0.0

本产品以MFE-AⅠ作为可用性验证对象

3.2 测试环境

测试地点位于湖北益健堂科技股份有限公司的研发会议室，用于模拟家庭及其他护理环境。

- 中频眼科治疗仪使用时应用于室内环境，对地板材质无要求。

b）物理环境：室内使用，使用者有足够的空间使用本产品，按照说明中注意事项。

- c）照明：室内开灯，房间可以被明亮地照亮，照度范围：100lx到1500lx；视距：40cm到120cm；视角：垂直与屏±30°。

d）声音：小于70dB。

e）人员：患者即是操作者。

f）附加设备（除了可用性项目之外，房间中还存在其他物品和设备）：无。

g）摆设：患者使用的椅子或沙发。

h）气候：产品正常运行的温湿度（5℃～40℃）；产品正常运行的大气压（800hPa ~ 1060hPa）

3.3 测试时间

2025年07月27日

3.4 测试材料（测试过程中所需的支持性材料）

培训材料：产品说明书，采用A4 纸打印。

可用性验证方案中的方案模板。

3.5 测试人员（工作人员及职责）

| 姓名 | 部门 | 职位 | 职责与权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 孔翔 | 研发部 | 研发工程师 | 负责性能及安全测试 |
| 宋为 | 研发部 | 结构工程师 | 负责产品结构设计工作 |
| 向阳 | 研发部 | 研发总监 | 本项目统筹 |
| 郭佳伟 | 研发部 | 硬件工程师 | 责产品硬件设计工作 |
| 李文进 | 研发部 | 软件工程师 | 责产品软件设计工作 |

3.6 测试过程

测试的实施过程如下：

| 日期 | 评估人员任务 | 测试人员编号 | 测试人员任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试第一天上午 | 向测试人员培训设备的功能 | 1号、2号、3号、4号、5号测试人员 | 参加培训 |
| 测试第一天下午 | 观察并记录结果 | 1号、2号、3号、4号、5号测试人员 | 根据可用性验证方案实施测试 |

湖北益健堂科技股份有限公司的员工作为评估人员来评判测试人员实施的测试是成功还是失败，评估人员应负责记录测试人员在测试过程中所遇到的困难。如有必要，评估人员应通过解释来协助测试人员。评估人员所搜集的信息作为实施改进的建议。

3.7 数据收集和方法

为证明所设计的医疗器械能安全和有效的使用，所搜集的可用性测试数据应包含参与者的：

  - 性能数据（观察性的），及

  - 评论（主观的）

观察性数据及主观性数据是评估产品界面的充分性、优点、缺点，用户接口的安全性和有效性的补充输入。对使用错误进行调查及解释，以便可用性测试人员进行主观评估，以帮助确定每个观察到的使用错误的根本原因。

客观目标

至少85%的接受过培训的使用者能够完成所分配任务。

主观目标

样本目标采用1-5等级量表（1-不满意，5-满意）

至少80%经过培训的使用者对医疗设备整体易用性的评价为3.5或更高。

3.8 数据分析方法

根据可用性验证方案第13部分的表格收集完整的测试数据，确保每一列都填写完成。总结测试记录表中的结果，检查是否满足客观目标和主观目标。

- 可用性验证方案的偏离

在可用性验证过程中没有偏离可用性验证方案。

- 测试结果详情

可用性验证过程共有5位测试人员参与测试，各测试人员的测试结果见可用性验证报告附件1。

所有分配的任务已完成，在测试过程中未发现使用错误。

产品的评分别是4,5,4,3,4，平均分为4。80%经过培训的用户认为产品的易用性达到3.5或更好。评分达到主观目标的要求。

- 分析结果（使用错误，需要提高的地方）

总共 5个测试人员参与产品可用性验证过程，所有测试人员完成了所分配的任务，产品的问卷评分分别为4,5,4,3,4，平均分为4。

正面评论包括：产品界面清晰易懂，操作方便、简单。

负面评论包括：无。

- 总结

中频眼科治疗仪的可用性验证方案在规定的时间内实施完成，没有发现使用错误，产品问卷调查平均得分为4，大部分测试者对产品满意，中频眼科治疗仪在预期使用者、预期使用及使用环境下是安全有效的。

可用性确认方案

| 文件编号 | 057-项目编号-001-004 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 编制 |  | 日期 | .18 |
| 审核 |  | 日期 |  |
| 批准 |  | 日期 |  |

目 录

1 简介	30

2 测试目的	30

3 测试方法概述	30

4 测试内容（需评估的医疗器械和附件，包括配置）	30

5 检测材料（检测过程中所需的支持性材料）	30

6 测试环境	31

7 测试参与者（使用者群组、数量及选择准则）	31

8 测试人员（角色与职责）	31

9 基于所选危害相关的测试用场景的任务列表	32

10 数据收集技术与方法	32

11 数据分析方法	33

12 可用性测试脚本	33

13 测试方案模板（可用性测试所需收集的数据表）	34

14 参加者的培训方案(如需要)	36

# 1 简介

本方案根据YY/T 1474-2016、YY/T 9706.106-2021、《医疗器械可用性工程注册审查指导原则》建立，通过可用性确认来满足可用性总结性评估的要求。

# 2 测试目的

该方案适用于中频眼科治疗仪产品，该方案用于确认的可用性设计满足可用性规范的要求。

# 3 测试方法概述

我们进行的可用性测试过程包括观察用户使用医疗器械上执行任务的情况。

中频眼科治疗仪产品的可用性确认过程包含3步：

定义和规定可用性确认方案。

对测试人员培训设备功能（培训材料包括产品说明书）

实施测试：测试人员根据可用性验证方案来实施测试，湖北益健堂科技股份有限公司的员工作为评估人员来评判测试人员实施的测试是成功还是失败，评估人员应负责记录测试人员在测试过程中所遇到的困难。如有必要，评估人员应通过解释来协助测试人员。评估人员所搜集的信息作为实施改进的建议。

应保证测试人员能够获得随附培训文件，测试人员能够随时参考使用手册。

# 4 测试内容（需评估的医疗器械和附件，包括配置）

产品名称： 中频眼科治疗仪

型号：MFE-AⅠ、MFE-A Ⅱ

预期用途：适用于视疲劳的视力保健和眼部按摩,改善视疲劳引起的青少年视力下降。作用机理:根据美国权威眼科专家威廉·贝茨发明的视力恢复法,主机中安装了模拟物体移动的3D训练灯,通过远近视野的变化,达到锻炼睫状肌,增强眼轴的调节能力,使视力恢复正常。通过中频脉冲法按摩眼部穴位,刺激和锻炼视椎细胞和视神经,缓解睫状肌疲劳,减轻长时间用眼造成的眼晴干涩和疼痛,达到辅助治疗及改善弱视、近视等症状。

产品组成：中频眼部治疗仪由主机(具有USB连接特定电源接口)和眼罩(含治疗电极)组成。

软件发布版本号：嵌入式 V1.0

软件完整版本：嵌入式端 V1.0.0.0

本产品以MFE-AⅠ作为可用性确认对象。

# 5 检测材料（检测过程中所需的支持性材料）

产品说明书、测试方案的表格样稿见本文档第13章。

# 6 测试环境

测试地点位于湖北益健堂科技股份有限公司的研发会议室，用于模拟家庭及其他护理环境。

- 中频眼科治疗仪使用时应用于室内环境，对地板材质无要求。

b）物理环境：室内使用，使用者有足够的空间使用本产品，按照说明中注意事项。

- c）照明：室内开灯，房间可以被明亮地照亮，照度范围：100lx到1500lx；视距：40cm到120cm；视角：垂直与屏±30°。

d）声音：小于70dB。

e）人员：患者即是操作者。

f）附加设备（除了可用性项目之外，房间中还存在其他物品和设备）：无。

g）摆设：患者使用的椅子或沙发。

h）气候：产品正常运行的温湿度（5℃～40℃）；产品正常运行的大气压（800hPa ~ 1060hPa）

- 测试参与者（使用者群组、数量及选择准则）

根据《医疗器械可用性工程注册审查指导原则》中“五、用户界面验证与确认”所述，总结性可用性测试的参与人员数量需统计计算，相关研究结果表明15人、20人、30人可分别发现至少90%、95%、97%的使用错误。因此，总结性可用性测试每个用户组的测试参与人员数量原则上不少于15人。

据以上，我们选择了15个本公司非研发人员参加此次测试。

他们是中国人，对中文具有良好的理解能力，能够熟练操作软件并对软件功能有良好的理解能力。

- 测试人员（角色与职责）

| 姓名 | 部门 | 职位 |
| --- | --- | --- |
| 戴艳超 | 注册部 | 注册工程师 |
| 姚淼 | 注册部 | 注册工程师 |
| 熊丹妮 | 注册部 | 临床工程师 |
| 许明全 | 质量部 | 质量负责人 |
| 苏科 | 质量部 | 质量工程师 |
| 周梦情 | 质量部 | 质量工程师 |
| 李晨 | 管理中心 | 行政人员 |
| 任苑露 | 研发部 | 项目工程师 |
| 陶娟 | 营销中心 | 采购工程师 |
| 柯江 | 售后 | 售后主管 |
| 李琴 | 管理中心 | 行政人员 |
| 谢佳莉 | 管理中心 | 管理者代表 |
| 余建兵 | 生产部 | 生产经理 |
| 吕亮 | 仓储物流中心 | 仓库主管 |
| 龙菲 | 财务管理中心 | 财务经理 |

- 基于所选危害相关的使用场景的任务列表

# 9.1正常使用情况

- 工作前:将适配器（5V2A)接入产品Type-c接口，确保能正常充电，且电池有电。

- 开机

- 通过按键，进行相关操作-选择模式-选择档位

- 将将产品的电极眼罩对准眼周，调整波动片适应眼部瞳距

- 从显示屏读取运行数据

- 关机

- 必要时进行中频眼科治疗仪的清洁消毒

- 通过手握移动中频眼科治疗仪

- 存储、运输中频眼科治疗仪

# 9.2最坏情况下使用

- 认知错误：电刺激模式下电极眼罩与眼周未接触好、或者电刺激档位未正确设置，无法正常使用。

- 行动错误：未在电极眼罩处适当涂抹水，导致患者造成较差体验。

- 非正常使用：非正常使用：电极眼罩与未正确安装。

- 非预期用户的使用：设备清洁保养，未关闭设备，采用酒精可燃类清洁消毒。

# 10 数据收集技术与方法

为证明所设计的医疗器械能安全和有效的使用，所搜集的可用性测试数据应包含参与者的：

  - 性能数据（观察性的），及

  - 评论（主观的）

观察性数据及主观性数据是评估产品界面的充分性、优点、缺点，用户接口的安全性和有效性的补充输入。对使用错误进行调查及解释，以便可用性测试人员进行主观评估，以帮助确定每个观察到的使用错误的根本原因。

客观目标

至少85%的接受过培训的使用者能够完成所分配的任务。

主观目标

样本目标采用1-5等级量表（1-不满意，5-满意）

至少80%经过培训的使用者对医疗设备整体易用性的评价为3.5或更高。

# 11 数据分析方法

根据可用性确认方案第13部分的表格收集完整的测试数据，确保每一列都填写完成。总结测试记录表中的结果，检查是否满足客观目标和主观目标。

# 12 可用性测试脚本

| 日期 | 评估人员任务 | 测试人员编号 | 测试人员任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试第一天上午 | 向测试人员培训设备的功能 | 1号、2号、3号、4号、5号测试人员 | 参加培训 |
| 测试第一天下午 | 观察并记录结果 | 1号、2号、3号、4号、5号测试人员 | 根据可用性验证方案实施测试 |
| 测试第二天上午 | 向测试人员培训设备的功能 | 6号、7号、8号、9号、10号测试人员 | 参加培训 |
| 测试第二天下午 | 观察并记录结果 | 6号、7号、8号、9号、10号测试人员 | 根据可用性验证方案实施测试 |
| 测试第三天上午 | 向测试人员培训设备的功能 | 11号、12号、13号、14号、15号测试人员 | 参加培训 |
| 测试第三天下午 | 观察并记录结果 | 11号、12号、13号、14号、15号测试人员 | 根据可用性验证方案实施测试 |

培训结束后，将测试方案模板发放给每个测试者用于记录可用性测试过程。在测试有一个问答的过程。评估人员应跟踪测试过程。每一个参与测试的人员应针对测试方案中的表格给出他们的评论。

# 13 测试方案模板（可用性测试所需收集的数据表）

任务要求及结果记录

| 评估人员： 测试人员： 测试时间： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 过程描述 | 测试用例 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 |
|  | 电源适配器的连接与断开 | 1、输入参数：无 2、前置条件：详细阅读说明书。 3、操作步骤： 连接：将适配器电源线两端分别连接设备主机Type-c接口和网电源插座。 断开：连接后先拔掉电源线与网电源连接的接口，再拔掉与设备主机连接的Type-c接口。 | 1、连接网电源后电源线两端连接紧固、无松动。 2、设备主机能够正常充电。 3、电源线与网电源和主机设备连接断开插拔容易，接口易辨识，不易与其他任何接口混淆。 | / | / |
|  | 开机 | - 输入参数：无 - 前置条件：电池确认有电 3、操作步骤：长按设备中框上方开关机键 | 1、能正常开机，且屏幕显示正常。 | / | / |
|  | 模式选择 | - 输入参数：无 - 前置条件：开机状态 3、操作步骤：开机状态下短按开关机键可以切换模式，依次为红光模式（默认）-脉冲模式-红光+脉冲模式-暂停模式。 | 1、短按开关机按键能正常切换模式。 | / | / |
|  | 治疗强度设置 | - 输入参数：无 - 前置条件：开机状态 3、操作步骤：在各模式（暂停模式不涉及）下进行按键“+”、“-”可以正常加减档位，其中红光模式共5档、脉冲模式共16挡、红光+脉冲模式共16档（只能调节脉冲）、震动模式共5档。 | 1、各模式（暂停模式不涉及）下能正常“+”、“-”档位； 2、超出档位调节时有“滴滴”声提示，表示不能继续调节。 | / | / |
|  | 设备输出 | - 输入参数：无 - 前置条件：设备开机，各附件连接成功。 3、操作步骤：选择各模式对应模式正常工作输出。 | - 红光、脉冲、红光+脉冲、震动正常输出。 | / | / |
|  | 关机 | - 输入参数：无 - 前置条件：设备处于待机状态 - 操作步骤：长按开关机键 | 长按开关机键正常关机 | / | / |

测试产品的问卷调查

| 1 总的来说你对产品满意吗？ 分数： | 满意 不满意 5; 4; 3; 2; 1. |
| --- | --- |
| 2我认为该产品使用方便 分数： | 满意 不满意 5; 4; 3; 2; 1. |
| 3我认为标签和说明书清晰，易于理解 分数： | 满意 不满意 5; 4; 3; 2; 1. |
| 测试产品的平均分 |  |
| 评语： 好的方面： 坏的方面： |  |

# 14 参加者的培训方案(如需要)

参加者的培训资料除以下A4纸打印的资料外，无其他资料：

产品说明书。

可用性确认报告

| 文件编号 | 057-项目编号-001-005 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 编制 |  | 日期 |  |
| 审核 |  | 日期 |  |
| 批准 |  | 日期 |  |

目 录

1. 执行结果总结	39

2. 简介	39

3. 可用性确认方案总结	39

4. 可用性确认方案的偏离	42

5. 测试结果详情	42

6. 结果分析（使用错误，需要提高的地方）	42

7. 总结	43

- 执行结果总结

通过研究表明，中频眼科治疗仪在预期使用者、使用和使用环境下是安全有效的。

根据可用性确认方案（File No/Rev: M1470-UVA-001/V1.0），在2025.04.27-2025. 07.28实施可用性确认，总共15位测试人员参与可用性确认，测试结果如下：

15位测试人员成功地完成了所分配的任务，产品的平均评分为4.4（1-不满意，5-满意），其中13个测试者的评分超过3.5分，有86%受过培训的用户将医疗器械的总体易用性评为3.5或更高，满足可用性确认的主观目标及客观目标。

确认过程中未发现与使用相关的剩余风险。

- 简介

中频眼科治疗仪的可用性确认的实施分3步：

定义和规定可用性确认方案

对参与测试的人员进行设备功能的培训（培训材料包括产品说明书）。

实施测试：测试人员根据可用性验证方案来实施测试，湖北益健堂科技股份有限公司的员工作为评估人员来评判测试人员实施的测试是成功还是失败，评估人员应负责记录测试人员在测试过程中所遇到的困难。如有必要，评估人员应通过解释来协助测试人员。评估人员所搜集的信息作为实施改进的建议。

应保证测试人员能够获得随附培训文件，测试人员能够随时参考使用手册。

所选的测试人员代表了预期使用者的特征，他们是：

15个湖北益健堂科技股份有限公司的内部非研发人员。他们是中国人，对中文具有良好的理解能力，能够熟练操作软件并对软件功能有良好的理解能力。

另2个武汉湖北益健堂科技股份有限公司的员工所为可用性确认活动的评估人员，所有的评估人员应熟悉中频眼科治疗仪及可用性确认方案。

- 可用性确认方案总结

# 3.1 测试设备

产品名称： 中频眼科治疗仪

型号：MFE-AⅠ、MFE-A Ⅱ

预期用途：适用于视疲劳的视力保健和眼部按摩,改善视疲劳引起的青少年视力下降。作用机理:根据美国权威眼科专家威廉·贝茨发明的视力恢复法,主机中安装了模拟物体移动的3D训练灯,通过远近视野的变化,达到锻炼睫状肌,增强眼轴的调节能力,使视力恢复正常。通过中频脉冲法按摩眼部穴位,刺激和锻炼视椎细胞和视神经,缓解睫状肌疲劳,减轻长时间用眼造成的眼晴干涩和疼痛,达到辅助治疗及改善弱视、近视等症状。

产品组成：中频眼部治疗仪由主机(具有USB连接特定电源接口)和眼罩(含治疗电极)组成。

软件发布版本号：嵌入式 V1.0

软件完整版本：嵌入式端 V1.0.0.0

本产品以MFE-AⅠ作为可用性确认对象。

# 3.2 测试环境

测试地点位于湖北益健堂科技股份有限公司的研发会议室，用于模拟家庭及其他护理环境。

- 中频眼科治疗仪使用时应用于室内环境，对地板材质无要求。

b）物理环境：室内使用，使用者有足够的空间使用本产品，按照说明中注意事项。

- c）照明：室内开灯，房间可以被明亮地照亮，照度范围：100lx到1500lx；视距：40cm到120cm；视角：垂直与屏±30°。

d）声音：小于70dB。

e）人员：患者即是操作者。

f）附加设备（除了可用性项目之外，房间中还存在其他物品和设备）：无。

g）摆设：患者使用的椅子或沙发。

h）气候：产品正常运行的温湿度（5℃～40℃）；产品正常运行的大气压（800hPa ~ 1060hPa）

# 3.3 测试时间

2025年07月27日 - 2025年07月29日

# 3.4 测试材料（测试过程中所需的支持性材料）

培训材料：产品说明书，采用A4 纸打印。

可用性确认方案中的方案模板

# 3.5 测试人员（人员职责及职责）

| 姓名 | 部门 | 职位 |
| --- | --- | --- |
| 戴艳超 | 注册部 | 注册工程师 |
| 姚淼 | 注册部 | 注册工程师 |
| 熊丹妮 | 注册部 | 临床工程师 |
| 许明全 | 质量部 | 质量负责人 |
| 苏科 | 质量部 | 质量工程师 |
| 周梦情 | 质量部 | 质量工程师 |
| 李晨 | 管理中心 | 行政人员 |
| 任苑露 | 研发部 | 项目工程师 |
| 陶娟 | 营销中心 | 采购工程师 |
| 柯江 | 售后 | 售后主管 |
| 李琴 | 管理中心 | 行政人员 |
| 谢佳莉 | 管理中心 | 管理者代表 |
| 余建兵 | 生产部 | 生产经理 |
| 吕亮 | 仓储物流中心 | 仓库主管 |
| 龙菲 | 财务管理中心 | 财务经理 |

# 3.6 测试过程

测试的实施如下：

| 日期 | 评估人员任务 | 测试人员编号 | 测试人员任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025. 07.27上午 | 向测试人员培训设备的功能 | 1号、2号、3号、4号、5号测试人员 | 参加培训 |
| 2025. 07.27下午 | 观察并记录结果 | 1号、2号、3号、4号、5号测试人员 | 根据可用性验证方案实施测试 |
| 2025. 07.28上午 | 向测试人员培训设备的功能 | 6号、7号、8号、9号、10号测试人员 | 参加培训 |
| 2025. 07.28下午 | 观察并记录结果 | 6号、7号、8号、9号、10号测试人员 | 根据可用性验证方案实施测试 |
| 2025. 07.29上午 | 向测试人员培训设备的功能 | 11号、12号、13号、14号、15号测试人员 | 参加培训 |
| 2025. 07.29下午 | 观察并记录结果 | 11号、12号、13号、14号、15号测试人员 | 根据可用性验证方案实施测试 |

湖北益健堂科技股份有限公司的员工作为评估人员来评判测试人员实施的测试是成功还是失败，评估人员应负责记录测试人员在测试过程中所遇到的困难。如有必要，评估人员应通过解释来协助测试人员。评估人员所搜集的信息作为实施改进的建议。

# 3.7 数据采集及方法

为证明所设计的医疗器械能安全和有效的使用，所搜集的可用性测试数据应包含参与者的：

- a）性能数据（观察性的），及

- b)评论（主观的）

观察性数据及主观性数据是评估产品界面的充分性、优点、缺点，用户接口的安全性和有效性的补充输入。对使用错误进行调查及解释，以便可用性测试人员进行主观评估，以帮助确定每个观察到的使用错误的根本原因。

客观目标

至少85%的接受过培训的使用者能够完成所分配任务。

主观目标

样本目标采用1-5等级量表（1-不满意，5-满意）

至少80%经过培训的使用者对医疗设备整体易用性的评价为3.5或更高。

- 3.8 数据分析方法

根据可用性确认方案第13部分的表格收集完整的测试数据，确保每一列都填写完成。总结测试记录表中的结果，检查是否满足客观目标和主观目标。

- 可用性确认方案的偏离

在可用性确认过程中未偏离可用性验证方案。

- 测试结果详情

可用性确认过程共有15位测试人员参与测试，各测试人员的测试结果见可用性确认报告附件2.

所有分配的工作已完成，在测试过程中没有发现使用错误。

产品的问卷调查得分为总结见第6部分，平均分为4，正面评价及负面评价见文件的第6部分。

- 结果分析（使用错误，需要提高的地方）

总共 15个测试人员参与产品可用性确认过程，所有测试人员完成了所分配的任务。

正面评价包括：产品界面清晰易懂，操作方便、简单。

负面评价包括：无。

| 测试人员编号 | 平均得分 | 总体平均分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4.3 | 4.4 |
| 2 | 4.0 |  |
| 3 | 5.0 |  |
| 4 | 4.0 |  |
| 5 | 4.6 |  |
| 6 | 5.0 |  |
| 7 | 4.3 |  |
| 8 | 4.0 |  |
| 9 | 5.0 |  |
| 10 | 4.3 |  |
| 11 | 4.0 |  |
| 12 | 4.6 |  |
| 13 | 4.0 |  |
| 14 | 5.0 |  |
| 15 | 4.0 |  |

问卷调查得分总结如下：

结果：共有15位测试人员，其中15位得分均超过3.5分。因此受过培训的100%的用户将医疗器械的总体易用性评分为3.5或更高。

得分符合主观目标要求。

- 总结

中频眼科治疗仪的可用性确认方案在规定的时间内实施完成，没有发现使用错误，有15位的产品问卷调查得分超过3.5分。因此受过培训的100%的用户将医疗器械的总体易用性评分为3.5或更高。大部分测试者对产品满意。中频眼科治疗仪在预期使用者，预期使用及使用环境下是安全有效的。